Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Физико-технический факультет

Кафедра общей физики

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ «МАШИНА АТВУДА»**

Дипломная работа студента

физико-технического факультета

Ильюкова Ильи Александровича

Научный руководитель,

доктор физико-математических наук,

доцент Маскевич А. А.

ГРОДНО 2020

**ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.**

**LCD** жидко-кристаллический экран.

**DD** графическое обозначение микроконтроллером.

**VCC** положительное напряжение источника питания и устройств.

**GND** общий провод источника питания и устройств.

**SDA** шина последовательных данных.

**SLC** шина тактирования.

**ДУ** дистанционное управление

**ТТЛ** транзисторно-транзисторная логика

**МК** микроконтроллер

**РЕФЕРАТ**

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ «МАШИНА АТВУДА»**

В современном учебном процессе большую роль играет обучение практическим навыкам во время лабораторных работ на лабораторных установках. В ходе которых студенты на практике изучают, закрепляют и подтверждают теоретические законы и формульные выражения, изученные в теоретических курсах, таких как: Механика, Молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика.

В данной дипломной работе была произведена модернизация лабораторной установка “Машина Атвуда” отвечающая следующим техническим характеристикам:

1. Возможность дистанционного управления начало и конца счёта времени.
2. Блок измерения времени имеет следующие режимы работы:
   1. Измерение времени с дистанционным управлением.
   2. Измерение периода колебательных процессов, по сигналам от внешних устройств.
   3. Секундомер с ручным и дистанционным управлением.
   4. Таймер с ручной установки отсчитываемого времени.
3. Модернизированная лабораторная установка имеет цифровую и звуковую индикации окончания отсчёта времени.

Применение микроконтроллера позволило создать малогабаритное устройства отличающим низким электропотребление, а наличие большого количества свободно распространяемой литературы и программного обеспечения позволили произвести лёгкое адаптированное для выполняемых задач, указанных в дипломной работе.

Данное устройство является универсальным устройством и предполагает использовать в составе универсального измерительного блока для лабораторных установок лабораторий “Механики” кафедры общей физики.

Дипломная работа содержит 53 страниц, 8 таблиц, 6 рисунков, 20 источников, 4 приложения.

СОДЕРЖАНИЕ

[**ВВЕДЕНИЕ** 6](#_Toc42188005)

[**1. Обзор существующей установки** 7](#_Toc42188006)

[**2. Модернизированная лабораторная установка “Машина Атвуда”.** 10](#_Toc42188007)

[**3.** **Работа устройства по структурной схеме** 11](#_Toc42188008)

[**4. Выбор элементной базы.** 14](#_Toc42188009)

[**4.1 Выбор микроконтроллера** 14](#_Toc42188010)

[**4.2 Выбор блока управления и задач** 15](#_Toc42188011)

[**4.3 Выбор блока индикации** 15](#_Toc42188012)

[**4.4 Выбор блока питания** 16](#_Toc42188013)

[**4.4 Выбор звукового излучателя** 16](#_Toc42188014)

[**5. Работа устройства по функциональной схеме.** 17](#_Toc42188015)

[**5.1 Функциональная схема блока управления счётом.** 17](#_Toc42188016)

[**5.2 Функциональная схема внешних сигналов управления счётом.** 18](#_Toc42188017)

[**5.3 Функциональная схема звукового излучателя.** 18](#_Toc42188018)

[**5.4 Функциональная схем блока микроконтроллера**. 18](#_Toc42188019)

[**5.4 Функциональная схема блока индикации.** 22](#_Toc42188020)

[**5.5 Функциональная схема блока питания**. 23](#_Toc42188021)

[**6. Работа устройства по принципиальной схеме** 24](#_Toc42188022)

[**6.1. Принципиальная схема блока управления и задач, кнопок и звукового излучателя** 24](#_Toc42188023)

[**6.2 Принципиальная схема блока индикации.** 24](#_Toc42188024)

[**6.3 Принципиальная схема блока микроконтроллера** 25](#_Toc42188025)

[**7.Конструкция модернизированной лабораторной установки “Машина Атвуда”** 27](#_Toc42188026)

[**8. Программное обеспечение.** 33](#_Toc42188027)

[**8.1 Первоначальные настройки** 33](#_Toc42188028)

[**8.2 Выбор режима работы.** 34](#_Toc42188029)

[**8.3 Принцип работы режима “СЕКУНДОМЕР”** 38](#_Toc42188030)

[**8.4 Принцип работы режима “ТАЙМЕР”** 38](#_Toc42188031)

[**9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**. 40](#_Toc42188032)

[**1. Общие сведения о технике безопасности** 40](#_Toc42188033)

[**2. Требования безопасности перед началом лабораторной или практической работы** 40](#_Toc42188034)

[**3. Требования безопасности при выполнении лабораторной или практической работы** 41](#_Toc42188035)

[**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях** 43](#_Toc42188036)

[**5. Требования безопасности по окончании работы** 43](#_Toc42188037)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44](#_Toc42188038)

[СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 46](#_Toc42188039)

# **ВВЕДЕНИЕ**

В настоящее время жизнь любого человека невозможно представить без электронных устройств. Благодаря тому, что внедрение электронных систем позволяет уменьшить человеческие риски, за счёт автоматизации человеческого труда, уменьшить стоимость конечных устройств и увеличить качество выполняемой работы, за счёт улучшение характеристик электронных устройств.

Также не стоит забывать и про спектр использования данных устройств. Электронно-вычислительные устройства можно использовать во всех сферах жизни человека: топливной, химической, машиностроительной, деревообрабатывающей и т.д. Спектр применения ограничен лишь фантазией и сообразительность разработчиков электронных установок.


Кроме того, в течение последнего десятилетия в научно-технической сфере, все чаще стали применяться различные микроконтроллеры, которые позволяют ускорить и упросить достаточно большой спектр задач, таких как выполнение лабораторных работ. Поскольку выполнение лабораторных работ является важной частью при подготовке студентов всех технический специальностей. А навыки, получаемые в лаборатории: понимание наблюдаемых процессов, использование измерительных приборов, обработка полученных результатов, позволяют студентам усваивать свои теоретические навыки на практике

Вследствие выше сказанного была поставлена цель по модернизации лабораторной установки “Машина Атвуда” с возможность управления через внешние устройства ввода, а также и через собственные органы управления, вывод измеренных результатов. Основные задачи, необходимые для разработки устройства измерения временных интервалов на микроконтроллере:

* Анализ существующих схемных решений и подбор литературы
* Выбор из существующей компонентой базы микроконтроллера отвечающего на следующие требования: быстродействие, тактовая частота, ПЗУ, ОЗУ, электропотребление, возможность применения универсальных программ, низкое электропотребление, стоимость.
* Составление структурной, функциональной и принципиальной электрической схемы.
* Адаптация программного продукта из открытых источников, для управления микроконтроллером в режиме измерения времени.

# **1. Обзор существующей установки**

Машина Атвуда — лабораторное устройство для изучения поступательного движения с постоянным ускорением. Была изобретена в 1784 году английским физиком и математиком Джорджем Атвудом, она имеет вертикальную шкалу, на верхнем конце которой имеется легкий блок, вращающися с очень малым трением. Через блок перекинута легкая нить с грузами одинаковой массы m. Ниже представлена схема существующей установки с описание основных компонентов:

****

1 - вертикальная колонна, 2 – основание установки, 3 – нижний кронштейн, 4 – средний кронштейн, 5 – верхний кронштейн, 6 – регулируемые ножки, 7 – нерастяжимая нить, 8 – неподвижный блок, 9 – кронштейн для снятия перегрузка с груза

Рисунок 1 - Структурная схема лабораторной установки “Машина Атвуда”

Описание установки:

Общий вид машины Атвуда показан на рис 1. На вертикальной колонне 1, закрепленной на основании 2, закреплены три кронштейна: нижний 3, средний 4 и верхний 5. Основание оснащено регулируемыми ножками 6, которые позволяют произвести выравнивание положения прибора. Верхний и средний кронштейны могут передвигаться вдоль колонны и фиксироваться в любом положении, что позволяет изменить расстояние, которое проходит груз при равномерном и равноускоренном движении.

Для определения расстояния на колонне имеется миллиметровая шкала. Грузы одинаковой массы соединены нерастяжимой нитью 7. Нить переброшена через неподвижный блок 8. На среднем кронштейне закреплен фотоэлектрический датчик. Кронштейн снимает с падающего вниз груза перегрузок 9. В это время срабатывает фотоэлектрический датчик и запускает секундомер, который отсчитывает продолжительность равномерного движения груза. Нижний кронштейн оснащен резиновым амортизатором и фотоэлектрическим датчиком, который срабатывает во время завершения движения груза.

Технические характеристики существующей установки:

|  |  |
| --- | --- |
| Погрешность измерения времени | 5 мс |
| Максимальная граница измерения времени | 9999.9 с (2 часа 46 минут 39.9 секунд) |
| Максимальное расстояния измерения | 100 см |
| Погрешность метрической линейки | 5 мм |

Недостатки

1. Блок измерения. В качестве блока измерения временных интервалов применяется электронный секундомер СТЦ-1 с индикацией, выполненной на газоразрядных индикаторах типа ИН-12А, которые имеют повышенную напряжение питания 250В и повышенное энергопотребелния.
2. В качестве органа управления используют кнопки типа П2К, которые характеризуются большим дребезком контактов, что влияет на точность проведения измерений. Вносит примерно ошибку 10-70 мс.
3. Невозможность дистанционного управления начало и концом отсчёта времени (Студент вручную останавливает отсчёт времени секундомера, после падения тела)
4. Измерение расстояния производится с помощью метрической линейки, что в свою очередь также влияет на точность измерения расстояния задаётся с помощью линейки
5. Из-за длительного и интенсивного срока эксплуатации данная установка физически устарела.


В главе 7 приведена таблица измерения значений времени движения груза при равноускоренном движении выполненные на данной установки.

# **2. Модернизированная лабораторная установка “Машина Атвуда”.**

В главе номер 1. Была рассмотрена лабораторная установка Машина Атвуда, технические характеристики и её недостатки. В дипломном проекте были вынесены следующие технические требования для успешной модернизацию данной установки:

1. Изготовить многофункциональное устройства для измерения временных интервалов на микроконтроллере.
2. Изготовление блок измерения на микроконтроллере, с возможностью дистанционного управления начало и конца счёта времени.
3. Блок измерения должно иметь следующие режимы работы:
   1. Измерение времени с дистанционным управлением.
   2. Измерение времени с ручным управлением
   3. Измерение периода колебательных процессов, по сигналам от внешних устройств.
   4. Таймер с ручной установки отсчитываемого времени.
4. Наличие цифровой и звуковой индикации окончания времени отсчёта.
5. **Работа устройства по структурной схеме**

Важно сказать, что, начиная разработку электронного секундомера на базе микроконтроллера, была составлена структурная схема устройства. Структурная схема модернизированной установки представлена на (Рис.2).



1 – блок управления в ручном режиме, 2 – блок управления и задач, 3 – внешние цепи, 4 – схема внешних сигналов управления счётом, 5 – блок микроконтроллера, 6 – блок индикации, 7 – звуковой излучатель, 8 – блок питания.

Рисунок 2 - Структурная схема модернизированной установки

Данная структурная схема определяет основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи между ними. Схема отображает принцип действия устройства в самом общем виде. Каждая часть схемы выполняет полностью законченную роль.

Поскольку модернизированная лабораторная установка “Машина Атвуда” разрабатывается как многофункциональное измерительное устройство, в данном реализованы на программном уровне следующие режимы работы:

1. Режим измерения линейного перемещения
2. Режим измерения углового перемещения
3. Режим подсчета периодов колебания
4. Режим таймера
5. Режим секундомера

При включении модернизированной лабораторной установки в сеть, устройство совершает аппаратный сброс. Далее с помощью Блока управления и задач 2 представленного в структурной схеме, происходит установка режима и его выбор. Описание и рассмотрение режимов работы таймера и секундомера описано ниже.

В состав схемы режима таймера входят следующие компоненты: блок управления в ручном режиме 1, блок управления и задач 2, схема внешних сигналов управления счётом 4, блок микроконтроллера 5, блок индикации – 6, звуковой излучатель – 7.

Первым этапом выполнения данного режима является задание времени отсчёта времени при помощи блока управления и задач 2. Задаваемое значение отображается на блоке индикации 6. При поступлении разрешающего сигнала с блока управления в ручном режиме 1 или с схем внешних сигналов управления 4. Данный управляющий сигнал является флагом для перехода блока микроконтроллера 6 во второй этап выполнения управляющей программы.

Вторым этапом выполнения данного режима является отсчёт времени и периодическое информирование состояния выполнения режима на блоке индикации 6. После окончания отсчёта заданного времени на блок индикации 6 выводиться сообщение об окончании работы режима. Так же с этим стоит отметить что по окончанию режима работы производится звуковая индикация с помощью блока индикации 7. По окончанию данного режима, устройство переходит в исходное положения и может быть использовано в заново в данном режиме.

В состав схемы режима секундомера входят следующие компоненты: блок управления в ручном режиме 1, схема внешних сигналов управления счётом 4, блок микроконтроллера 5, блок индикации – 6.

Первым этапом выполнения данного режима является ожидания поступлении разрешающего сигнала с блока управления в ручном режиме 1 или с схем внешних сигналов управления 4. Данный управляющий сигнал является флагом для запоминания времени, когда пришел размещающий сигнал, и переходе блока микроконтроллера 6 во второй этап выполнения управляющей программы.

Вторым этапом выполнения данного режима является вычисление времени произошедшего с момента прихода размещающего сигнала и периодическое информирование его на блоке индикации 6. Окончание отсчёта заданного времени производится по запрещающему сигналу с блока управления в ручном режиме 1 или со схемы внешних сигналов управления счётом 4 По окончанию данного режима, устройство переходит в исходное положения и может быть использовано в заново в данном режиме.

# **4. Выбор элементной базы.**

## **4.1 Выбор микроконтроллера**

Ввиду использования микроконтроллеров в данной курсовой работе, предстояло провести выбор из существующей базы вариантов оптимальный микроконтроллер. Основной особенность при выборе микроконтроллера являлось их широкая вариация моделей, что требовало с одной стороны сравнить много вариации моделей, но с другой стороны позволяло подобрать конкретную модель под нужную задачу для модернизации лабораторной установки.

Поставленной в дипломной работе задаче соответствуют три типа микроконтроллеров:

1. ARV [1]
2. PIC [2]
3. ARM [3]

Сравнительные характеристики трёх групп микроконтроллеров приведены в Таблице 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PIC16F690 | Atmega 328P-PU | STM32F100C4T6B |
| Тип ядра | PIC | AVR | ARM |
| Тактовая частота | 8 МГц | 20 МГц | 24 МГц |
| ПЗУ | 8 Кб | 32 Кб | 16 Кб |
| ОЗУ | 1 КБ | 2 Кб | 4 Кб |
| Количество портов ввода/вывода | 18 | 23 | 37 |
| Разрядность шины данных | 8 бит | 8 бит | 32 бит |
| Цена | 4,6 рубля | 4,8 рубля | 4,6 рубля |

Так же были произведен сравнительные обзор микроконтроллеров семейства Intel MCS-51 с выше указанными микроконтроллерами, но семейство данных микроконтроллеров широко применяется в учебном процессе, так как имеется большое количество макетов, позволяющих программно-моделировать различные устройства, но данные микроконтроллеры отличаются низкими техническими характеристиками [4] использование их было признанно нецелесообразным.

После детального рассмотрения трех микроконтроллеров. Было решено остановится свой выбор для поставленной задачи в дипломной работе на самом распространённом и по большому наличию открытого программного продукта на микроконтроллере фирмы Atmega, а именно Atmega 328P-PU. Данное решение обосновывается тем фактом, что при разработки конечного устройства на микроконтроллере важную роль играет большое количество документации и вспомогательной литературы [5], что позволяет облегчить разработку и последующую поддержку разработанного устройства в будущем.

**4.2 Выбор блока управления и задач**

В качестве блока управления и задач решено было выбрать электромеханический инкрементный энкодер типа KY-040 имеющий 24 импульса на оборот. Преимуществами данного устройства является его простата, благодаря применению скользящих контактов в данном типе, наличие кнопки. Основным минусов является дребезг контактов, но данный недостаток решается на программном уровне устройства.

**4.3 Выбор блока индикации**

При выборе блока индикации рассматривались два варианта lcd дисплей: 1602 или два семи сегментных модулей tm1637. Основным требованием предъявляемой к блоку индикации было наличия динамической индикации и возможности вывода любой текстовой и цифровой информации.

После сравнения цен на данные блоки индикации и их характеристики было решено выбрать жидкокристаллический дисплей 1602, благодаря возможности выводить в более приятном, читаемом формате информацию.

Основным недостатком данного дисплея является большое количество задействованных портов ввода/вывода микроконтроллера. Данный недостаток решает использованием дисплея с подключением через I2C интерфейс. уменьшает количество задействованных портов ввода/вывода микроконтроллера. При подключении без интерфейса I2C необходимо задействовать 6 цифровых портов, в тоже время при использовании контроллера шины на основе микросхемы PCF8574AT задействованы лишь 2 цифровых порта.

**4.4 Выбор блока питания**

В качестве блока питания применяется внешнее устройство, готовый источник питания номиналом 9-12В и током не менее 1А.

**4.4 Выбор звукового излучателя**

В качестве звукового излучателя был выбран пьезоизлучатель KPM-G1205В. Преимуществом данного излучатель является его простота при подключении его к блоку микроконтроллера. Для работы пьезоизлучателя необходимо один из его контактов подключить к цифровому порту микроконтроллера.

**5. Работа устройства по функциональной схеме.**


****

Рисунок 3 - Функциональная схема модернизированного устройства

**5.1 Функциональная схема блока управления счётом.**

Функциональный блок управления счётом представляет собой энкодер типа KY-040. Он состоит из 3 управляющих контактов: SW, DT, CLK. Подключённых по следующему принципу к входам микроконтроллера:

* SW к выводу DD4,
* DT к выводу DD3,
* CLK к выводу DD2;

При вращении энкодера с выходов CLK и DT поступают прямоугольные импульсы, на соответствующие входы блока микроконтроллера, сдвинутые друг относительно друга на фазовый угол 90 °. Программное определение направление движения вала энкодера происходит по сдвигу фаз импульсов с выходов энкодера CLK и DT

**5.2 Функциональная схема внешних сигналов управления счётом.**

Управление режимами таймер или секундомер может производится с помощью двух внешних сигналов, поданных через разъем типа VGA на корпусе устройства.

В обоих случаях управление ведется логической единицой. Реакция на логическую единицу происходит сразу после получения. Микроконтроллер не ожидает конца разрешающего импульса.

Так же с помощью внешних сигналов управления счётом поступающих на вход D5и D6 можно управлять внешними цепями. К примеру, в конце работы режима таймер на внешние цепи подается логическая единица.

**5.3 Функциональная схема звукового излучателя.**

Сигнализирование о завершение любых событий при работе режимов происходит с помощью пьезоизлучателя. При поступлении сигнала от блока микроконтроллера на соответствующий цифровой порт блока звукового излучателя, происходит колебательные движения биморфной конструкции пьзоизлучателя, преобразовывая их в звук.

**5.4 Функциональная схем блока микроконтроллера**.

На (Рис.2) представлена функциональная схема микроконтроллера Atmega328, который является основный компонентом в разрабатываемом устройстве. Блок микроконтроллера состоит из:

1. Памяти программ - предназначена для хранения последовательности команд, управляющих функционированием микроконтроллера. Ее главное достоинство в том, что она построена на принципе электрической пере программируемости, т. е. допускает многократное стирание и запись информации. В процессе выполнения программа считывается из этой памяти, а блок управления обеспечивает ее декодирование и выполнение необходимых операций. Содержимое памяти программ не может меняться во время выполнения программы. Поэтому функциональное назначение микроконтроллера не может измениться, пока содержимое его памяти программ не будет перепрограммировано.
2. Последовательный-периферийный интерфейс - интерфейс для последовательного обмена данными. В том случае, если в системе присутствует внешний процессор, с помощью этого интерфейса может быть обеспечена межпроцессорная связь.
3. Энергонезависимая память – предназначена для долговременного хранения различной информации, которая может изменяться в процессе функционирования микроконтроллерной системы, используется энергонезависимая память (EEPROM-память). Данный микроконтроллер имеет блок энергонезависимой электрически перезаписываемой памяти данных размером 32 Кбайт. Этот тип памяти, доступный программе микроконтроллера непосредственно в ходе ее выполнения, удобен для хранения промежуточных данных, различных констант, коэффициентов, серийных номеров, ключей и т.п.
4. Аналоговый компаратор - предназначен для сравнения непрерывно изменяющихся сигналов. Аналоговый компаратор имеет два входных аналоговых сигналов: анализируемый и опорный сигнал. После сравнения, на выходе получаем логический сигнал, содержащий 1 бит информации.
5. Аналого-цифровой преобразователь - устройство, выполняющее преобразования входной физической величины в ее числовое представление.
6. USART - удобный и простой последовательный интерфейс последовательного ввода-вывода, который может использоваться для работы с периферийными устройствами.
7. SPI - предназначен для организации обмена данными между двумя устройствами. С его помощью может осуществляться обмен данными между микроконтроллером и различными устройствами. Также с помощью этого интерфейса удобно производить обмен данными между несколькими микроконтроллерами AVR.
8. TWI - интерфейс позволяет объединить вместе до 128 различных устройств с помощью двунаправленной шины, состоящей из линии тактового сигнала (SCL) и линии данных (SDA).
9. WDT сторожевой таймер - предназначен для предотвращения катастрофических последствий от случайных сбоев программы. Он имеет свой собственный RC-генератор, работающий на частоте 1 МГц. Идея использования сторожевого таймеpа предельно проста и состоит в регулярном его сбрасывании под управлением программы или внешнего воздействия до того, как закончится его выдеpжка вpемени и не пpоизойдет сброс процессора.
10. Интерфейсы JTAG – создан для решения проблем тестирования электроники. Стандарт позволяет значительно упростить жизнь за счет встраивания специальной архитектуры в современные чипы, обеспечивающей доступ к выводам (точнее, к специальным блокам ввода-вывода) с помощью 4-х проводного последовательного интерфейса. Эта архитектура позволяет не только контролировать их состояние, но и управлять ими.
11. Таймеры-счётчики – нужен для измерения точных временных промежутков. Точность достигает одного машинного такта.
12. Блок прерывания – один из важнейших блоков в микроконтроллере. Прерывание прекращает нормальный ход программы для выполнения приоритетной задачи, определяемой внутренним или внешним событием.   Для каждого такого события разрабатывается отдельная программа, которую называют подпрограммой обработки запроса на прерывание (для краткости - подпрограммой прерывания), и размещается в памяти программ. При возникновении события, вызывающего прерывание, микроконтроллер сохраняет содержимое счетчика команд, прерывает выполнение центральным процессором текущей программы и переходит к выполнению подпрограммы обработки прерывания. После выполнения подпрограммы прерывания осуществляется восстановление предварительно сохраненного счетчика команд и процессор возвращается к выполнению прерванной программы. Для каждого события может быть установлен приоритет. Понятие приоритет означает, что выполняемая подпрограмма прерывания может быть прервана другим событием только при условии, что оно имеет более высокий приоритет, чем текущее. В противном случае центральный процессор перейдет к обработке нового события только после окончания обработки предыдущего.
13. Порты ввода-вывода служат для подключения внешних устройств.
14. Счетчик команд - это специализированный внутренний регистр микроконтроллера, в котором хранится адрес следующей команды.
15. Регистр команд - регистр, содержащий команду, исполняемую в данный момент процессором.
16. Регистр общего назначения - регистры, используемые для хранения промежуточных итогов вычислений. Имеют два значительных преимущества: обращение к регистрам выполняется намного быстрее, чем к памяти, при обращении к регистрам не нужно указывать адрес (как в случае с памятью).
17. Оперативное-запоминающее устройство - память, предназначенная для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций.
18. Арифметико-логическое устройство - служит для выполнения арифметических и логических преобразований над данными, называемыми в этом случае операндами.




Рисунок 4. Функциональная схема блока микроконтроллера”


**5.4 Функциональная схема блока индикации.**

Для динамической индикации используется lcd дисплей 1602 подключенный по интерфейсу I2C с контроллером шины PCF8574AT применяющемся для расширения линий ввода/вывода.

Для осуществления процесса обмена информацией по I2C шине, используется всего два сигнала линия данных SDA линия синхронизации SCL. Процедура обмена начинается с того, что ведущий формирует состояние СТАРТ - ведущий генерирует переход сигнала линии SDA из ВЫСОКОГО состояния в НИЗКОЕ при ВЫСОКОМ уровне на линии SCL. Этот переход воспринимается всеми устройствами, подключенными к шине как признак начала процедуры обмена. Процедура обмена завершается тем, что ведущий формирует состояние СТОП - переход состояния линии SDA из низкого состояния в ВЫСОКОЕ при ВЫСОКОМ состоянии линии SCL.

**5.5 Функциональная схема блока питания**.

Для питания устройства требуется блок питания, который должен иметь минимальные выходные характеристики по напряжению 5 В, а по току 40 мА.



Расположение функциональных блоков расположено последовательно, то и работу устройства стоит рассматривать как последовательный набор действий:

1. Сетевой фильтр ослабляет помехи по сети.
2. Трансформатор преобразует напряжение переменного тока 220 В, в нужные нам 5 В.
3. Выпрямитель предназначен для превращения переменного напряжения в постоянное, путем отсечение отрицательных полуволн.
4. Фильтр сглаживает полуволны до получение неизменного значение напряжение во время работы блока питания.
5. Стабилизатор выполняет он работает так, что напряжение на выходе всегда одинаковое по напряжению.

**6. Работа устройства по принципиальной схеме**

**6.1. Принципиальная схема блока управления и задач, кнопок и звукового излучателя**

Блок управления и задач представляет из себя электромеханический энкодер. Он состоит из двух скользящих контактов CLK и DT, а также кнопка SW подключенной по схеме с подтягивающим резистором. При вращении энкодера в одном из направлений на контактах CLK и DT возникают прямоугольные импульсы, сдвинутые друг относительно друга на фазовый угол 90°. При нажатии на кнопку вывод замыкается на землю, тем самым генерируя сигнал логического нуля.

Блок управления в ручном режиме состоит из двух кнопок. Во всех режимах работы блока управления защита от дребезга контактов выполнена программно, что дополнительно повышает надежность блока управления.




Рисунок 5. Принципиальная схема блока управления и задач, кнопок и звукового излучателя

По окончанию измерения в режиме таймер с цифрового порта 7 подается логическая единица, вследствие чего звуковой излучатель подаёт сигнал об окончании отсчёта времени.

**6.2 Принципиальная схема блока индикации.**

На рисунке 3а представлена принципиальная схема блока индикации. Данный блок представляет собой жидкокристаллический дисплей 1602 подключенный по интерфейсу I2C через контроллер шины на основе микросхемы PCF8574AT.

ЖК-экран 1602 представляет собой электронный модуль, основанный на драйвере HD44780. Экран имеет 16 контактов и может работать в 4-битном режиме (с использованием только 4 линии данных) или 8-битном режиме.




Рисунок 6. Принципиальная схема блока индикации

Для передачи информации на блок индикации используется две линии для передачи данных: SDA (линия данных) и SCL (линия синхронизации).

Для управления подсветкой дисплея, на плате модуля установлен транзистор, подключенный к линии P3 микросхемы. Таким образом, 3-й бит в байте данных управляет подсветкой, 0 – выключена, 1 – включена.

**6.3 Принципиальная схема блока микроконтроллера**

Принципиальная схема блока микроконтроллера представлена на рисунке 7




Рисунок 7 — Принципиальная схема блока микроконтроллера

Ввиду ограничения объёма данной дипломной работы и наличию структурной электрической и функциональная схема данного блока расммотрены в достаточном объёме схема принципиальная блока микроконтроллера в данной работе прилагается, но не рассматривается.

# **7.Конструкция модернизированной лабораторной установки “Машина Атвуда”**

На лабораторной установке подлежащей модернизации была выполнена лабораторная работа №4 “Изучение прямолинейного движения с помощью машины Атвуда”. После проведения модернизации существующей установки лабораторная работа была выполнена повторна, для сравнения полученных значений и подсчёта погрешностей данных измерений. Сравнение значений и погрешностей будет производиться на примере упражнения № 1. “ Определение ускорения равноускоренного движения”

В данном упражнении лабораторной работы ускорение определяется экспериментально. Если на один из грузов положить перегрузок , то система начнет двигаться равноускорено, и груз с перегрузок пройдет путь . На кольце P перегрузок снимется и дальше система будет двигаться равномерно. Секундомер в данной ситуации измеряет время t равномерного движения груза. Зная путь, который проходит груз, двигаясь равномерно, можно определить скорость:

Эту скорость груз приобрел, двигаясь равноускорено, следовательно.

Откуда

или

Точность полученных значений будет равна точности измерения расстояния ,, а также времени . В обоих установках расстояние задается одним способом, отсчёт в модернизированной установке расстояния производится с помощью датчика линейного перемещения с точность 1 мм. Вертикальная колонна классической машины Атвуда имеет линейку с шагом 1 см. Погрешность измерения при измерении расстояния в классической машине Атвуда равняется 5 мм, а в модернизированной лабораторной установке 0.5 мм.

На кольце P перегрузок снимется и дальше груз будет двигаться равномерно. Миллисекундомер СТЦ-1 на классической машине Атвуда имеет цену деления равную 0.001 секунду, модернизированная лабораторная установка имеет цену деления равную 0.0001 секунду.

Таблица полученных измерений установки подлежащей модернизации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | m, кг |  | M, кг |  | <t>, с |  |  |  |
| 1 | 0.1404 | 0.0188 | 0.13095 | 2.084 | 2.017 | 0.6 | 0.276 | 0.514963 |
| 1.842 | 0.354 |
| 2.150 | 0.260 |
| 2.023 | 0.293 |
| 1.984 | 0.305 |
| 1 | 0.1404 | 0.0188 | 0.13095 | 1.784 | 1.735 | 0.5 | 0.314 |
| 1.652 | 0.366 |
| 1.657 | 0.364 |
| 1.790 | 0.312 |
| 1.792 | 0.311 |
| 2 | 0.1404 | 0.0153 | 0.13095 | 1.740 | 1.7564 | 0.6 | 0.396 | 0.423149 |
| 1.718 | 0.407 |
| 1.734 | 0.399 |
| 1.835 | 0.356 |
| 1.755 | 0.390 |
| 2 | 0.1404 | 0.0153 | 0.13095 | 1.506 | 1.5340 | 0.5 | 0.441 |
| 1.593 | 0.394 |
| 1.562 | 0.410 |
| 1.521 | 0.432 |
| 1.488 | 0.452 |
| 3 | 0.1404 | 0.0147 | 0.13095 | 2.212 | 2.1342 | 0.6 | 0.245 | 0.407230 |
| 1.969 | 0.310 |
| 2.183 | 0.252 |
| 2.387 | 0.211 |
| 1.920 | 0.326 |
| 3 | 0.1404 | 0.0147 | 0.13095 | 1.687 | 1.7400 | 0.5 | 0.351 |
| 1.723 | 0.337 |
| 1.694 | 0.348 |
| 1.845 | 0.294 |
| 1.751 | 0.326 |
| 4 | 0.1404 | 0.0200 | 0.13095 | 1.697 | 1.0560 | 0.6 | 0.417 | 0.546038 |
| 1.701 | 0.415 |
| 1.593 | 0.473 |
| 1.632 | 0.451 |
| 1.657 | 0.437 |
| 4 | 0.1404 | 0.0200 | 0.13095 | 1.453 | 1.4114 | 0.5 | 0.474 |
| 1.396 | 0.513 |
| 1.427 | 0.491 |
| 1.389 | 0.518 |
| 1.392 | 0.516 |

Таблица полученных измерений установки модернизированной установки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | m, кг |  | M, кг |  | <t>, с |  |  |  |
| 1 | 0.1404 | 0.0188 | 0.13095 | 2.0835 | 2.039 | 0.6 | 0.2764 | 0.514963 |
| 1.8544 | 0.3490 |
| 2.1236 | 0.2661 |
| 2.1453 | 0.2607 |
| 1.9867 | 0.3040 |
| 1 | 0.1404 | 0.0188 | 0.13095 | 1.7777 | 1.728 | 0.5 | 0.3164 |
| 1.6434 | 0.3703 |
| 1.7685 | 0.3642 |
| 1.6570 | 0.3113 |
| 1.7922 | 0.3113 |
| 2 | 0.1404 | 0.0153 | 0.13095 | 1.7678 | 1.7564 | 0.6 | 0.3840 | 0.423149 |
| 1.6987 | 0.4159 |
| 1.7342 | 0.3990 |
| 1.8367 | 0.3557 |
| 1.7552 | 0.3895 |
| 2 | 0.1404 | 0.0153 | 0.13095 | 1.5145 | 1.5340 | 0.5 | 0.4360 |
| 1.6007 | 0.3903 |
| 1.5621 | 0.4098 |
| 1.5440 | 0.4195 |
| 1.4465 | 0.4779 |
| 3 | 0.1404 | 0.0147 | 0.13095 | 2.2122 | 2.1342 | 0.6 | 0.2452 | 0.407230 |
| 1.9691 | 0.3095 |
| 2.1832 | 0.2518 |
| 2.4087 | 0.2068 |
| 1.9241 | 0.3241 |
| 3 | 0.1404 | 0.0147 | 0.13095 | 1.6874 | 1.7400 | 0.5 | 0.3512 |
| 1.7224 | 0.3371 |
| 1.6941 | 0.3484 |
| 1.8455 | 0.2936 |
| 1.6751 | 0.3564 |
| 4 | 0.1404 | 0.0200 | 0.13095 | 1.7004 | 1.0560 | 0.6 | 0.4150 | 0.546038 |
| 1.7141 | 0.4084 |
| 1.5933 | 0.4727 |
| 1.6324 | 0.4503 |
| 1.6571 | 0.4370 |
| 4 | 0.1404 | 0.0200 | 0.13095 | 1.4523 | 1.4114 | 0.5 | 0.4741 |
| 1.3956 | 0.5134 |
| 1.4327 | 0.4872 |
| 1.3589 | 0.5415 |
| 1.3962 | 0.5130 |

Расчёт погрешностей результатов измерений существующей установки:

Расчёт погрешностей результатов измерений модернизированной установки

Погрешность измерения установки до модернизации составляла 0.732%, после 0.047%, это обусловлено тем что погрешность измерения времени составляет 0.5 мс в модернизированной установке против 5 мс до модернизации.

Стоит также отметить что остановка отсчёта времени в модернизированной установке производится в автоматическом режиме против ручного до модернизации, что также снижает погрешность измерения.

Кроме погрешности измерения времени в точность проводимых измерений вносится погрешность измерения линейных расстояний. Модифицируемая установка имеет линейную шкалу измерения расстояния с погрешность 0.5 см. Также при измерении расстояния стоит учитывать погрешность при измерении величины. В модернизируемой установки измерение расстояния производится в автоматическом режиме, величина погрешности при таком методе равняется 0.5 мм.

Во многих упражнения при подсчёте производных величин от расстояния, таких как скорость и ускорение, приходится вычислять их значения возводя в степень расстояния или время, что в свою очередь увеличивает погрешность измерения.

Модернизация лабораторной установки позволила в 15 раз уменьшить погрешность измерений временных интервалов, расстояния. Так же разработанный блок может быть использован для любых лабораторных работа в рамках измерения временных интервал, линейного, углового перемещения при помощи ручного или дистанционного управления.

# **8. Программное обеспечение.**

Так как для выполнения задачи разработки секундомера с дистанционным управлением работе был выбран микроконтроллер Atmega328P, то следует сказать, что написание программного кода для данного микроконтроллера осуществляется с помощью языка С++. В приложение 1 приведен полный программный код, под которым работает микроконтроллер. [Приложение 1], так же в приложение 2 приведена блок-схема, отражающая структурную работу программного обеспечения. В данной главе будет описаны принципы, по которым разрабатывался программный код, его основные структурные элементы.

**8.1 Первоначальные настройки**

Запуск исполняющей программы в микроконтроллере начинается с функции *setup()*. В функции *setup()* задается первоначальная настройка работы микроконтроллера. В список первоначальных настроек можно отнести:

1. Инициализация библиотеки для работы с ЖК-экраном.
2. Инициализация переменных экрана, с помощью которых производится взаимодействие с экраном.
3. Инициализация портов вывода для работы с ЖК-экраном.
4. Включение и настройка яркости ЖК-экрана.
5. Инициализация адреса цифрового вывода звуковой индикации.
6. Инициализация портов ввода энкодера.
7. Инициализация функция энкодера.
8. Включение и настройка яркости ЖК-экрана.
9. Инициализация аналоговых портов кнопок.
10. Инициализация портов ввода энкодера.

Из списка приведенного выше отдельного пояснения требует настройка работы энкодера. Функция GetEncoderState() отвечающая за опрос состояния энкодера первым делом проверят чтобы последний опрос энкодера был не раньше чем через 5 мс после предыдущего для уменьшения ложных срабатываний.

Ниже представлен программный код отвечающий за работу с энкодером.

eEncoderState GetEncoderState(){

eEncoderState Result = eNone;

CurrentTime = millis();

if (CurrentTime - LastTime >= 5){

LastTime = CurrentTime;

if (digitalRead(pin\_Btn) == LOW){

if (ButtonPrev){

Result = eButton;

ButtonPrev = 0;

}

}else{

ButtonPrev = 1;

EncoderA = digitalRead(pin\_DT);

EncoderB = digitalRead(pin\_CLK);

if ((!EncoderA) && (EncoderAPrev)){

if (EncoderB)

Result = eRight;

else

Result = eLeft;

}

EncoderAPrev = EncoderA;

}

}

return Result;

}

Управляющим сигналом на кнопке энкодера является логический 0. В случае получения логической 1 на условии digitalRead(pin\_Btn) == LOW это соответствует нажатию кнопки. Проверка ButtonPrev служит для нейтрализации ложных срабатываний. Так как функция работы с энкодером опрашивает его с периодичностью не чаще 5 мс может произойти ситуация, что кнопку была зажата гораздо дольше чем на 5 мс. При отпускании кнопки и новом вызове функции получится логический 0 на условии digitalRead(pin\_Btn) == LOW, что в следствии изменит флаг ButtonPrev на противоположный и позволит программному коду распознавать новые нажатия.

Проверка значения флага EncoderB позволяет определить направление вращения вала энкодера.

**8.2 Выбор режима работы.**

Для выбора режима работы (“СЕКУНДОМЕР” или “ТАЙМЕР”) функция loop() вызывает следующий программный код:

switch (GetEncoderState()){

case eNone:

return;

case eButton:

isEncoderButtonPressed = true;

break;

case eLeft:

counter--;

prtintTitle();

printOption();

isEncoderButtonPressed = false;

break;

case eRight:

counter++;

prtintTitle();

printOption();

isEncoderButtonPressed = false;

break;

}

Программная функция GetEncoderState() возвращает одно из 4 значений:

1. eNone – отсутствие значения.
2. eButton – нажатие кнопки энкодера.
3. eLeft – вращение оси вала энкодера против часовой стрелки.
4. eRight - вращение оси вала энкодера по часовой стрелки.

После получения нового состояния энкодера программный код выполняет несколько код:

1. eNone – отсуствие нового состояния, программный код игнорирует данную итераци.
2. eButton – нажатие кнопки энкодера привете к изменению глобального флага isEncoderButtonPressed в значение true.
3. eLeft - вращение оси вала энкодера против часовой стрелки приведет к уменьшении глобального фраза counter на единицу и вызова функций prtintTitle(), printOption().
4. eRight - вращение оси вала энкодера по часовой стрелки приведет к увеличению глобального фраза counter на единицу и вызова функций prtintTitle(), printOption().

Функции printTitle() и printOption() отвечают за отрисовки текстово-цифровой информации о выбранном режиме. Программный код функции printTitle():

if (counter > 1 || counter < 0){

counter = 0;

}

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.clear();

lcd.print(L"PEЖИМ");

В данной функции проверяется значения глобальной переменной counter, так как в данной лабораторной установке имеется выбор двух режимов работы, значение больше 1 или меньше 0 являются не корректными, и они будут изменены на 0. Значения переменной counter равное 0 соответствует режиму “СЕКУНДОМЕР”, значение равное 1 соответствует режиму “ТАЙМЕР”.

После проверки на не валидные значения программный код устанавливает курсор вывода текстово-цифровой информации верхней строки, а также стирает старые значение и на их места отрисовывает новое значение.

Программный код функции printOption() также как и printTitle() содержит проверка на не валидные значения. Программный код функции printOption():

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.clear();

if(counter < 0 || counter > 1){

counter = 0;

}

switch (counter){

case 0:

lcd.print(L"0. СЕКУНДОМЕР");

break;

case 1:

lcd.print(L"1. ТАЙМЕР");

break;

Выбор определенной строки для вывода опирается на значения counter. В случае значения переменной 0 – “0. СЕКУНДОМЕР”, в случае значения 1 – “1. ТАЙМЕР”.

Переход к выбранному режиму осуществляется в теле функции loop() при значении глобального флага isEncoderButtonPressed в true:

if (isEncoderButtonPressed){

goToOption();

isNeedPreView = true;

}

Программный код функции goToOption() отвечает за выбор режима по значению глобального флага counter и после заверщения работы режима возвращению глобальным флагам исходных значений с помощью функции exitFromOption(). Программный код функции goToOption():

switch (counter){

case 0:

stopwatch();

exitFromOption();

break;

case 1:

timer();

exitFromOption();

break;

}

**8.3 Принцип работы режима “СЕКУНДОМЕР”**

Принцип работы режима “СЕКУНДОМЕР” будет рассматриваться с помощью блок-схемы программного кода. Весь программный код и блок-схему программы можно посмотреть в Приложении 1 и Приложении 2 соответственно.

После выбора режима “СЕКУНДОМЕР” первым делом программный код проверяет состоянии кнопки “ВЫХОД”. В случае получения результата равной логической 1 программный код выходит из режима “СЕКУНДОМЕР” и возвращается в меню выбора режима. В случае логического 0 программный код выполняет проверку состояния кнопки “ПУСК”, если кнопка не нажата, то программный код возвращается к проверки первого условия, до тех пор, пока либо не будет нажата кнопка “ПУСК” или “ВЫХОД”.

После нажатия кнопки “ПУСК” программный код запоминает время начало отсчёта и проверяет нажата ли кнопка “ВЫХОД”. В случае не нажатия кнопки программа подсчитывает время работы секундомера и выводит новое значения на блок индикации. В случае нажатия кнопки подсчёт времени останавливается и выводится последние данные и программный код возвращается в начало режима “СЕКУНДОМЕР”.

**8.4 Принцип работы режима “ТАЙМЕР”**

Принцип работы режима “ТАЙМЕР” будет рассматриваться с помощью блок-схемы программного кода. Весь программный код и блок-схему программы можно посмотреть в Приложении 1 и Приложении 2 соответственно.

После выбора режима “ТАЙМЕР” первым делом программный код проверяет состоянии кнопки “ВЫХОД”. В случае получения результата равной логической 1 программный код выходит из режима “ТАЙМЕР” и возвращается в меню выбора режима. В случае логического 0 программный код выполняет проверку состояния кнопки “ПУСК”, в результате чего программный код имеет развилку. В случае логического 0 опрашивается энкодер для получения его состояния:

* Энкодер повернули по часовой стрелке, значит увеличение значения времени на шаг.
* Энкодер повернули против часовой стрелки, значит уменьшение значения времени на шаг.
* Нажата кнопка энкодера – выход из режима и возвращение в меню выбора режима.
* Отсуствие состояния – программа возвращается в начало режима “ТАЙМЕР” и программный код исполняется заново.

В случае получения логической 1 при проверке состояния нажатия кнопки “ПУСК” программный код определяет значения времени, при котором работу таймер стоит прекратить. С периодичностью проверяется оставшееся время работы таймера, в случае положительного ответа разница во времени между текущим моментом времени и моментом отключения таймера вычисляется и выводиться на блок индикации. После окончания работы режима “ТАЙМЕР” производится звуковой сигнал, и буквенно-цифровая индикация об окончании отсчёта времени и система возвращается в первоначальное состояние.

# **9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**.

## **1. Общие сведения о технике безопасности**

1.1 К лабораторным и практическим работам допускаются студенты, прошедшие в университете обучение и проверку знаний по требованиям безопасности при проведении лабораторных и практических работ, которые оформлены соответствующим протоколом, освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ.

1.2. Категорически запрещается приходить в лабораторию в верхней одежде и приносить с собой вещи и предметы, загромождающие рабочие столы. На рабочих столах должны находиться только описания лабораторных работ, приборы и соединительные провода.

1.3. В лаборатории запрещается громко разговаривать, самовольно покидать рабочие места.

1.4. Перед выполнением лабораторных и практических работ студент обязан пройти обучение мерам безопасности при ведении экспериментов с использованием электротехнических средств обучения.

1.5.Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте указания преподавателя.

1.6. **Не допускается:**

- выполнять действия, не предусмотренные методикой проведения лабораторной или практической работы;

- самостоятельно производить какие-либо переключения на электрических стендах лаборатории;

- умышленная порча оборудования;

1.7. **Студент обязан:**

- выполнять настоящие требования безопасности;

- соблюдать правила пожарной и электробезопасности;

- соблюдать порядок и чистоту в лаборатории;

- уметь оказывать первую доврачебную помощь.

## **2. Требования безопасности перед началом лабораторной или практической работы**

2.1. Перед выполнением лабораторной или практической работы необходимо внимательно изучить ее содержание и последовательность выполнения. Приступая к работе с электротехническими устройствами, помните об опасности поражения электрическим током, будьте осторожны, внимательны и дисциплинированы.

2.2. Перед началом выполнения работы следует ознакомиться с приборами и стендами, способами их включения, эксплуатации, выключения и убедиться, что все выключатели находятся в положении **«Выключено»**.

2.3. Размещать приборы, материалы, оборудование на месте проведения работы следует таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

2.4. Провести осмотр аппаратуры и приборов, убедиться в отсутствии у них повреждений.

2.5. Не допускается использование приборов и аппаратов с неисправными клеммами, проводов с поврежденной изоляцией, неисправных реостатов, патронов ламп, тумблеров и др.

2.6. При обнаружении неисправностей в приборах и оборудовании необходимо немедленно сообщить о них преподавателю или лаборанту и до их устранения к работе не приступать.

**Не разрешается самовольно производить какой либо ремонт оборудования и аппаратуры.**

2.7. Все электрическое оборудование, расположенное в лаборатории, должно быть подключено к устройству защитного отключения (УЗО).

2.8. Не приступаете к выполнению лабораторной или практической работы без разрешения преподавателя.

## **3. Требования безопасности при выполнении лабораторной или практической работы**

При работе в лаборатории с электрическим током необходимо соблюдать следующие правила:

3.1. Запрещается нагружать измерительные приборы выше предельных значений, обозначенных на их шкалах.

3.2. Используйте провода с наконечниками и предохранительными изоляционными чехлами. Убедитесь, что их изоляция не имеет повреждений.

3.3. При сборке электрических цепей избегайте пересечения проводов.

3.4. Запрещается пользоваться выключателями с открытыми контактами при напряжениях выше 42 В.

3.5. При подключении установок к сети переменного тока напряжением 220 В необходимо использовать только штепсельные соединения.

3.6. Сборку и разборку, внесение изменений в цепь можно производить только при отключенном источнике питания. Источник электропитания подключается к собранной электрической цепи в последнюю очередь.

**Собранную цепь можно включать только после проверки и с разрешения преподавателя или лаборанта.**

3.7. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным изоляции, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам отключенных конденсаторов. Разряд конденсатора производить с помощью изолированного проводника.

3.8. Наличие напряжения в цепи проверяйте только с помощью приборов или указателей напряжения.

3.9. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, необходимо немедленно отключить источник электропитания.

3.10. До включения электро- и радиоприборов в сеть необходимо убедиться в соответствии положения переключателя сетевого напряжения его номинальной величине, а также в исправности предохранителей.

3.11. Присоединять однополюсную вилку (щуп) электроизмерительного прибора к цепи следует только одной рукой, причем вторая рука не должна касаться шасси, корпуса прибора и других электропроводящих предметов.

3.12. При настройке и регулировке включенного радиоустройства (подстройка контуров, регулировка переменных конденсаторов или резисторов) необходимо пользоваться инструментом с надежной изоляцией.

3.13. При эксплуатации осциллографов необходимо с особой осторожностью обращаться с электронно-лучевой трубкой. Недопустимы удары по трубке или попадание на нее расплавленного припоя, так как это может вызвать взрыв.

3.14. При появлении запаха гари, искрении, перегреве деталей следует немедленно отключить устройство от источника электропитания.

3.15. **При выполнении работы запрещается:**

- проводить какие либо переключения на главном распределительном щите лаборатории;

- прикасаться к панелям с оголенными токоведущими частями, находящимися под напряжением;

- прикасаться к конденсатору даже после его отключения т электрической цепи до его полной разрядки;

- прислоняться к лабораторным стендам и опираться на них при снятии показаний приборов.

3.16. Все необходимые переключения нужно проводить только при выключенном напряжении.

3.18. Любое изменение в цепи должно быть проверено преподавателем.

3.19. При проведении опытов на испытательной панели стенда, находящейся под напряжением, все переключения и регулировки с помощью переключателей, включение и выключение тумблеров и тому подобные операции должны проводится одним человеком и только одной рукой. Вторая рука должна быть свободной и не должна касаться аппаратуры

3.20. He разрешается оставлять без присмотра и переносить aппаратуру, включенную в электрическую сеть.

## **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, при появлении дыма, искрения, или специфического запаха перегретой изоляции, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом преподавателю. Необходимо четко выполнять его указания, при необходимости следует организованно, без паники эвакуироваться из помещения согласно планам эвакуации. Для тушения пожара в лаборатории имеется огнетушитель.

4.2. В случае поражения человека электрическим током следует немедленно отключить групповой щиток. В случае, когда отключение напряжения не может быть произведено быстро, нужно принять меры к отдалению пострадавшего от частей оборудования, находящихся под напряжением. Для этого необходимо воспользоваться диэлектрическими перчатками, диэлектрическими ковриком, а при их отсутствии можно применять такие подручные средства, как сухая одежда, сухие доски, палки и другие хорошие изоляторы. Далее следует сразу же приступить к оказанию первой доврачебной помощи.

**Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать врача независимо от состояния пострадавшего по тел. 103.**

4.3. В случае ухудшения состояния здоровья (отравление, потери сознания и т.п.) студент (если в состоянии) или другие студенты должны немедленно поставить в известность преподавателя, который обязан оказать первую доврачебную помощь и, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь и организовать отправку пострадавшего в медицинское учреждение.

## **5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Отключите источник электропитания, разрядите конденсаторы, после чего разберите электрическую цепь. Приступайте к разбору схемы с разрешения преподавателя.

5.2. Разобрав схему, необходимо сложить соединительные провода, а приборы установить на указанные места, место проведения лабораторной работы необходимо привести в порядок и предъявить преподавателю.

5.3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время проведения лабораторной или практической работы, следует поставить в известность преподавателя или лаборанта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной дипломной работе было изготовлено многофункциональное устройства для измерения временных интервалов на микроконтроллере с возможностью дистанционного управления начала и конца счёта времени.

Также многофункциональный блок измерения имеет следующие режимы работы:

1. Измерение времени с дистанционным управлением.
2. Измерение периода колебательных процессов, по сигналам от внешних устройств.
3. Секундомер с ручным и дистанционным управлением.
4. Таймер с ручной установкой отсчитываемого времени.

В данное устройство было дополнительно введено устройства линейного и углового перемещения (Дипломная работа Воронович), что позволило задавать расстояния перемещения тел, измерять линейного и углового перемещения тел.

Разработанное устройство модернизировало лабораторной установки “Машина Атвуда”, что позволило уменьшить погрешность измерения прибора при отсчёте времени в 10 раз, с 5 мс до 0.5 м, при подсчете расстояния в 10 раз, с 5 мм до 0.5 мм. По итогу погрешность измерения при выполнение лабораторной работы уменьшилась в 15.6 раз с 0.733% до 0.047%.

Следует отметить, что была спроектирована структурная, функциональная, принципиальная схема, которая полностью отвечает задачам, поставленным в данной дипломной работе.

Также, было разработано программное обеспечение, достоинством которого является использование встроенных программных решений. Что позволяет с легкость гарантировать бесперебойность устройства и стабильную работу.

Поскольку разработанное устройство является универсальным, благодаря нему можно в значительной степени упростить, ускорить, а кроме того увеличить точность большого количества исследовательских работ, связанных с измерением интервалов времени.

Также стоит отметь, что разработанный блок может быть использован и как дополнительный инструмент в работах где требуется измерение линейных и угловых передвижений тел, что позволит еще больше расширить диапазон выполняемых лабораторных работ на кафедре общей физики ГрГУ им. Янки Купалы. Примером таких работ может быть машина Атвуда или же работы, связанные с различного рода измерениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Atmel 8-bit Microcontroller with 4/8/16/32KBytes InSystem Programmable Flash [Электронный ресурс], 2013. – 31с. – Режим доступа: https://www.farnell.com/datasheets/1693866.pdf. – Дата доступа: 24.11.2019.
2. PIC16F631/677/685/687/689/690 Data Sheet [Электронный ресурс], 2006. – 294с. – Режим доступа: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41262c.pdf. – Дата доступа:
3. Low & medium-density value line, advanced ARM®-based 32-bit MCU with 16 to 128 KB Flash, 12 timers, ADC, DAC & 8 comm interfaces [Электронный ресурс], 2016. – 96с. – Режим доступа: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f100cb.pdf. Дата доступа: 14.11.2019.
4. Герман, А.Е. Микроконтроллеры семейства Intel MCS-51: учебное пособие / А.Е. Герман- 2003. – С. 20-34.
5. Баранов, В.Н. Применение микрокотроллеров AVR : схемы, алгоритмы, программы: учебник / В.Н. Баранов – 2006. – С. 12-16.